Há  algumas  desvantagens  e inconveniências quando as FO são empregadas na confecção de sensores ópticos que merecem ser citadas,   tais como:

- interferência da luz ambiente;

- acessórios comerciais  do sistema óptico ainda  não são otimizados  para equipamentos sensores e

- perdas do sinal  transportado caso haja necessidade de conecções.

Os sensores onde as fibras ópticas funcionam apenas como guia   de luz  são denominados sensores extrínsecos,  como é o caso do presente trabalho.    Os sensores onde as fibras ópticas são os próprios sensores em si são denominados  sensores intrínsecos.  Uma discussão mais detalhada sobre sensores de fibras ópticas  pode ser encontrada na literatura especializada que apresenta excelentes  artigos.73-76

Em medidas baseadas na absorção da luz,  o  arranjo das FO  envolve  o esquema   ilustrado na figura 2.5A, onde as extremidades das fibras devem estar alinhadas no mesmo plano.  A variação do sinal neste tipo de arranjo  é  proporcional  ao poder de absorção  apresentado pelo analito.  Segundo a lei de Lambert-Beer, esta  absorção  depende  da concentração e da absortividade  do analito, bem como do  caminho óptico percorrido pela luz durante sua interação com o analito.  Além destes três parâmetros,  a atenuação do sinal, depende  da distância  entre as duas FO, do diâmetro do núcleo e da abertura numérica (AN)77, que devem ser  mantidos  constantes durante a realização das medidas.

Em medidas baseadas na  reflectância da luz, o arranjo das FO envolve um esquema com um posicionamento diferente, conforme apresentado na figura  2.5B.  Neste caso, a variação do sinal  depende do poder de atenuação da reflectância  apresentado pelo analito. Os outros parâmetros que influenciam no sinal devem ser mantidos constantes durante a realização das medidas. São eles:  o ângulo formado entre  o par de FO, a  AN  e  a distância entre o par de FO  e o anteparo contendo o analito.

Figura 2.5: Esquema básico  apresentando o posicionamento das fibras ópticas em medidas de absorção (A) e de reflectância (B).  É importante observar que  o analito deve estar em uma cela protegida da luminosidade ambiente (como no presente trabalho), exceto se  a luz  da fonte  estiver   modulada.

2.3- Sistema de Fotodetecção

Um sistema de fotodetecção  é composto  de um fotodetector,   um  ou mais circuitos  de pré-amplificação,  um mostrador do sinal e uma fonte de  alimentação com corrente continua (VDC).

Uma pesquisa na literatura especializada revelou que, para a aplicação em sistemas de fotodetecção simples, como é o caso do presente trabalho,  já foram propostos e utilizados três tipos de fotodetectores: fotoresistores (FR)78-80,  fototransistores (FT)81-83  e  fotodiodos (FD).84-86 	Para o  sistema de fotodetecção do sensor (SDS)  foi utilizado um fotodiodo (SD-200-12-22-041  da Silicon Detector Corporation - SDC) escolhido  após a realização de um trabalho de detalhada comparação com outros  modelos de  FD,  FT e FR,  disponíveis no mercado.65

Um circuito simples de pré-amplificação do sinal é constituído essencialmente  de um amplificador operacional. Após um estudo de vários amplificadores,  foi escolhido o operacional  TL084CN (Texas Instruments) facilmente encontrado no mercado.  Foram montadas  em  chassi para testes com circuitos eletrônicos (“protoboard”) várias configurações  de circuito propostas  pelo catálogo do fabricante. Todas as configurações testadas se mostraram satisfatórias, sendo que nenhuma  em particular se destacou das demais.  Posteriormente foi  testado um outro  circuito baseado  na configuração proposta  por  Betteridge e sua equipe.81   A  escolha  deste  circuito  para compor o sistema  de  fotodecção do sensor   foi baseada  na afirmação destes autores de que o mesmo apresentou  bons resultados, fato que foi comprovado no presente trabalho.  O amplificador operacional duplo mencionado pelos autores  do referido trabalho não foi encontrado no mercado.   Desta forma, os primeiros testes foram realizados  com base em duas  adaptações:  TL084CN (ST Components)  e  TL082A (MOTOROLA).   Finalmente,  foram  utilizadas duas unidades do amplificador  CA3140 (HARRIS - Semicondutor),  uma vez que o mesmo  contém apenas um sistema de amplificação.    A figura  2.6 apresenta os esquemas de trabalho  destes três amplificadores operacionais.

Um multímetro digital portátil (920R - Pocket DMM)  foi utilizado para a apresentação do sinal e, quando necessário, um registrador potenciométrico (RB101- EC do Brasil)  era utilizado para a confecção dos registros gráficos.

Figura 2.6. Esquema de trabalho dos amplificadores operacionais utilizados na confecção dos circuitos eletrônicos.  IN = entrada do sinal,  OUT = saída do sinal, V =  Tensão de alimentação.