2- DESENVOLVIMENTO     DO     SISTEMA    ÓPTICO   DO

SENSOR

Os dois  protótipos desenvolvidos no presente trabalho, um para a determinação de fuligem e  outro para  monóxido de carbono,  têm em comum o  mesmo sistema de detecção  (diodo emissor de luz, fibras ópticas e sistema de fotodetecção, composto    por    fotodetector,    circuito   eletrônico   e   “display”    do   sinal).   A diferença  básica  está na forma  de amostragem e de detecção.

- A fuligem é coletada sobre uma fita adesiva branca a partir de  um tubo de borracha introduzido no cano de escapamento  dos veículos.

- Os gases de emissão contendo o  monóxido de carbono são coletados  em  uma bomba de amostragem com volume útil de 330 mL.

- A fuligem é detectada diretamente,  após ficar retida na fita adesiva, como função do enegrecimento  produzido.

- No caso do   monóxido de carbono,  durante a  sucção, uma coloração  é produzia  a partir de sua reação  com  o  reagente  H8Si(Mo2 O7)6  que fica  imobilizado  em discos de papel de  filtro  colocados  na entrada da bomba de amostragem.

Vários estudos e experimentos foram realizados na primeira parte do trabalho de modo  a permitir uma escolha dos componentes mais adequados à construção do sistema óptico do sensor. Estes estudos e experimentos  incluíram, de uma maneira geral,  a fonte de luz, as fibras ópticas e  o sistema de fotodetecção.65   Os principais resultados estão descritos nas seções seguintes.

2.1- Fonte de Luz

Os primeiros testes, com vistas à escolha da fonte de luz,  foram realizados com várias pequenas lâmpadas com filamentos de tungstênio (alimentadas com pilhas de 1,5 V)  as quais eram acopladas  com filtros coloridos de comprimentos de ondas específicos.  Três fatores contribuíram para a substituição  deste modelo de fonte de luz por outro contendo um LED:

- considerável variação da potência luminosa como função do calor dissipado pelo filamento de tungstênio,

- alto  consumo de energia (em relação aos LED),   fazendo com que as pilhas ou mini-baterias se esgotassem rapidamente e

- as propriedades favoráveis dos LED para uso em fontes portáteis,  tais como estabilidade da potência radiante,  menor consumo de energia,  emissão em estreita faixa espectral,  reduzido tamanho e baixo preço.

A figura 2.1 mostra o espectro de emissão de quatro dentre os vários LED testados. Para a obtenção destes espectros, a  luz emitida por cada um dos LED   deve passar pelo monocromador e sua potência radiante (nW) de saída deve ser medida por um  fotômetro calibrado (Anritsu ML910A,  acoplado à  cabeça de leitura óptica MA9802A) como função do comprimento de onda (), conforme ilustrado na figura 2.2.

Figura 2.1: Espectros  de  emissão  de  4  LED  típicos que foram  testados como fonte de luz  do sensor:  (A) verde-TLMP7513,  (B) amarelo-TLMP7413, (C) vermelho-TLMP7313   e   (D) vermelho-HLMP4101.

Figura 2.2:  Esquema utilizado para a obtenção dos espectros dos LED.

Com base  nos experimentos realizados, o  LED escolhido  para ser utilizado como fonte de luz foi o HLMP-4101 da Hewlett Packard.  Este LED  foi ligado em série com dois resistores, um fixo de 400 ohm e um variável multivolta de 50 K e, como fonte de alimentação, foi utilizada uma  mini bateria de 9 V.  Além deste  LED apresentar um  pico de emissão (650 nm)  que coincide com  a faixa de maior  sensibilidade do fotodetector   utilizado no equipamento final (fotodiodo da Hewlett Packard modelo HP-2-4203), ele possui elevada potência radiante (1000 mcd) em relação aos  outros testados.

Em função da alta potência radiante do LED HLMP-4101,  foi aplicada sobre  o mesmo  uma menor corrente (comparada com aquela aplicada sobre os demais) de modo que sua intensidade de  emissão pudesse ser acomodada convenientemente na mesma escala que foi utilizada para os outros três, conforme apresentado na figura 2.1.

2.2- Fibras Ópticas

Uma fibra óptica  (FO)  é um cabo cilíndrico constituído de uma parte interna,  denominada  núcleo   (índice de refração n1), que é recoberta por  uma casca ( índice de refração n2 ).  Algumas fibras possuem ainda uma capa,  cuja função é oferecer resistência mecânica à fibra óptica propriamente dita.   A função de uma fibra óptica é conduzir raios luminosos ao longo do núcleo pelo fenômeno da reflexão interna total.   A propagação destes raios só ocorre  se  n1 > n2.

As trajetórias que os raios luminosos podem percorrer dentro de uma  fibra  óptica são denominadas  “modos de propagação” e dependem do comprimento de onda da luz a ser transmitida, do diâmetro do núcleo e da abertura numérica da fibra óptica.

Haverá propagação de radiação por uma FO como função de duas premissas básicas:

- os raios  da fonte emissora devem formar com o eixo longitudinal da fibra um ângulo  inferior  ao ângulo máximo de aceitação  da fibra  ().

- deve ocorrer reflexão total desses raios dentro do núcleo da FO (n1 > n2).

O fenômeno de propagação da radiação   através de uma FO está relacionado com a lei de Snell, conforme discutido por Janata.66  Considerando o contacto entre  dois  meios com índices de refração n1 e n2,  esta lei   prevê uma razão  constante entre o seno do ângulo  formado pelo  raio  incidente que se encontra no meio n1  e o seno do ângulo   formado por este raio  após  passar para o meio n2. Estes ângulos são tomados em relação à normal aos dois meios. Considerando a figura 3,  ao passar de n1  para  n2, o raio  em questão se afasta da normal, ou seja, sofre refração (figura 2.3A).  À  medida em que o ângulo  de incidência   aumenta, o ângulo de  refração  se aproxima de 90o.  O ângulo  que  produz  um  ângulo     de 90o  é denominado ângulo crítico c (figura 2.3B). Todos  os raios incidentes com ângulos  maiores que c   não sofrerão refração, e sim, serão refletidos de volta para o meio  n1 (figura 2.3C). O ângulo c pode ser deduzido a partir da Lei de Snell  e é calculado através da  equação:

c  =   arcseno  (n2 / n1)				(2.1)

Figura 2.3:  Comportamento de um raio em função do ângulo de incidência em relação a dois meios com índices de refração n1  e n2, sendo  n1 > n2.   (A) Raio refratado ( > ).  (B) Raio refratado ( = 90o e  c = ângulo crítico).  (C) Reflexâo total do raio ( > c).

Considerando uma fibra óptica,  onde  o núcleo (n1) está recoberto completamente  pela casca (n2), os raios  sofrerão sucessivas reflexões entre os dois meios,  fazendo com que o fenômeno da propagação seja possível.

Outra característica importante de uma  FO é a sua abertura numérica, AN.  A AN refere-se ao ângulo máximo   que um raio pode formar com o eixo longitudinal do núcleo da FO  de modo que o mesmo possa se propagar por reflexão total.  Considerando o ar   (n0 = 1) como o meio de referência, AN pode ser calculada segundo a equação:

AN  =  seno ()  =  (  (n1)2   -  (n2)2  )1/2			(2.2)

O cone formado pela revolução do raio incidente de ângulo  é denominado cone de aceitação. Os raios incidentes que possuírem ângulos (em relação ao eixo longitudinal) menores que o ângulo , conseguirão  entrar e se propagarão  pelo núcleo (figura 2.4A). Os raios  incidentes com ângulos maiores que , ou  irão penetrar no núcleo e se perder na casca  por refração (figura 2.4B) ou serão refletidos (figura 2.4C).

As  FO, atualmente muito utilizadas nas telecomunicações e nas transmissões de dados,  alcançaram uma posição de destaque dentro da Química como parte de equipamentos sensores.  As FO  são excelentes guias de luz e possuem características favoráveis à construção de sensores,  tais como:

- boa flexibilidade;

- baixo peso ( a sílica é 4 vezes menos densa que o cobre.);

- imunidade  elétrica e eletromagnética;

- podem ser usadas tanto em medidas baseadas na  absorção67,68  quanto em medidas de reflectância69,70  da luz;

- baixa atenuação do sinal transportado, mesmo a grandes distâncias (algumas FO apresentam uma atenuação  inferior a 0,2 dB km-1).

Figura 2.4: Esquema  geral apresentando os raios incidentes  sobre o  núcleo de uma fibra óptica. Vista  da seção longitudinal.  A-  raio se propagando pelo núcleo,  B- raio que sofre refração na casca,  C-  raio que sofre reflexão, D-   representação no plano do cone de aceitação. -  ângulo de aceitação.  no ,    n1  e   n2   são os índices de refração do ar, do núcleo e da casca, respectivamente.

Estas características fazem  com que as   FO   sejam utilizadas de forma cada vez mais crescente na confecção de sensores, seja por  questões de praticidade de condução   de radiação nas regiões do ultravioleta68, visível68 e infravermelho70    ou  pela possibilidade de medidas remotas.67,70-72